## Página1
ANEXO I-A
Pregão SRP 16/2021 - Aquisição de Material Laboratorial - Vidrarias
LISTAGEM DE ITENS
|  |  |  | ORGÃO GERENCIADOR LANAGRO-SP |  |  | ORGÃOS PARTICIPANTES | DEMANDA TOTAL CONSOLIDADA
|  |  |  | CAMPINAS / JUNDIAI | CAMPINAS | JUNDIAÍ | LFDA - MG | ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE
ITENS | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | PEDIDO MÍNIMO | PEDIDO MÁXIMO | PEDIDO MÁXIMO | PEDIDO MÁXIMO | REQUISIÇÃO MINIMA | QUANTIDADE TOTAL MÁXIMA | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO (R$) | VALOR MÁXIMO TOTAL (R$)
1 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA, CAPACIDADE DE 10 ML, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO INCOLOR DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. LIMITE DE ERRO DE MAIS OU MENOS 0,02 ML (ERRO MAIS INCERTEZA), FUNDO CHATO, COM ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA NÚMERO 9. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. | 409250 | UNIDADE | 5 | 0 | 20 |  | 5 | 20 | 36.67 | 733.4
2 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA, CAPACIDADE DE 100 ML, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. A TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,08 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542, COM PADRÕES DE CALIBRAÇÃO SÃO RASTREÁVEIS AO NIST. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS DO NIST. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA. OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE-HIGH DENSITY POLYETHYLENE) N°13. | 409252 | UNIDADE | 5 | 0 | 72 |  | 5 | 72 | 35.8 | 2577.6
3 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA, CAPACIDADE DE 1000 ML, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. A TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,30 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542, COM PADRÕES DE CALIBRAÇÃO SÃO RASTREÁVEIS AO NIST. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS DO NIST. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA. OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE-HIGH DENSITY POLYETHYLENE) N°22. | 409248 | UNIDADE | 4 | 0 | 10 |  | 4 | 10 | 154.35 | 1543.5
4 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA, CAPACIDADE DE 200 ML, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/C ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. A TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,10 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E 694, ASTM E 288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, "REBORBULHAMENTO" OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS N.I.S.T. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA. OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE -HIGH DENSITYPOLYETHYLENE) N° 13. | 418867 | UNIDADE | 5 | 0 | 24 |  | 5 | 24 | 102.8 | 2467.2
5 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA, CAPACIDADE DE 200 ML, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO INCOLOR DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. LIMITE DE ERRO DE MAIS OU MENOS 0,10ML (ERRO MAIS INCERTEZA), FUNDO CHATO, COM ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA, GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. | 413184 | UNIDADE | 5 | 10 | 0 |  | 5 | 10 | 120 | 1200
6 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA, CAPACIDADE DE 50 ML, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/C ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. A TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,05 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E 694, ASTM E 288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, "REBORBULHAMENTO" OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS N.I.ST. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA. OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE -HIGH DENSITYPOLYETHYLENE) N° 09. | 409251 | UNIDADE | 10 | 0 | 45 |  | 10 | 45 | 34.28 | 1542.6
7 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA. FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. A TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,50 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542, COM PADRÕES DE CALIBRAÇÃO SÃO RASTREÁVEIS AO NIST. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS DO NIST. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA. OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE -HIGH DENSITY POLYETHYLENE) N°27. CAPACIDADE DE 2000 ML. | 409249 | UNIDADE | 1 | 0 | 8 |  | 1 | 8 | 129.61 | 1036.88
8 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA. FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A, TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,03 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542, COM PADRÕES DE CALIBRAÇÃO SÃO RASTREÁVEIS AO NIST. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS DO NIST. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA. OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE-HIGH DENSITY POLYETHYLENE) N° 09. CAPACIDADE DE 25 ML. | 409287 | UNIDADE | 5 | 0 | 45 |  | 5 | 45 | 31.07 | 1398.15
9 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA. FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. A TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,12 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542 , COM PADRÕES DE CALIBRAÇÃO SÃO RASTREÁVEIS AO NIST. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS DO NIST. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA.OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE-HIGH DENSITY POLYETHYLENE) N°16. CAPACIDADE DE 250 ML. | 409245 | UNIDADE | 5 | 0 | 45 |  | 5 | 45 | 60.74 | 2733.3
10 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA. FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. A TOLERÂNCIA É DE MAIS OU MENOS 0,20 ML (ERRO MAIS INCERTEZA). NÚMERO DE LOTE DEVE VIR GRAVADO NA PEÇA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO, INCLUSIVE DO NÚMERO DO LOTE, DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. TESTADOS SOBRE SUA CALIBRAÇÃO SEGUNDO A ASTM E-542 , COM PADRÕES DE CALIBRAÇÃO SÃO RASTREÁVEIS AO NIST. OS CERTIFICADOS DE LOTE DEVEM SER RASTREÁVEIS AOS PADRÕES INTERNACIONAIS DO NIST. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO POR LOTE, COM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO EMPREGADOS E CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA DO VIDRO, ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA. OS BALÕES DEVEM VIR ACOMPANHADOS DE ROLHA DE POLIETILENO (HDPE-HIGH DENSITY POLYETHYLENE) Nº19. CAPACIDADE DE 500 ML. | 409247 | UNIDADE | 5 | 0 | 10 |  | 5 | 10 | 86.22 | 862.2
11 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA. FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO INCOLOR DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. LIMITE DE ERRO DE MAIS OU MENOS 0,30 ML (ERRO MAIS INCERTEZA), FUNDO CHATO, COM ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. CAPACIDADE DE 1 L. | 409239 | UNIDADE | 2 | 5 | 0 |  | 2 | 5 | 155 | 775
12 | BALÃO VOLUMÉTRICO DE BOCA ESMERILHADA. FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO INCOLOR DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. LIMITE DE ERRO DE MAIS OU MENOS 0,20 ML (ERRO MAIS INCERTEZA), FUNDO CHATO, COM ROLHA DE VIDRO ESMERILHADA. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVE SER FEITA EM ESMALTE QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E DE VOLUMETRIA ASTM E-694, ASTM E-288. O CORPO NÃO DEVE APRESENTAR BOLHAS, LINHAS DE AR, NÓS OU PEDRAS NA REGIÃO DO TRAÇO DE CALIBRAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS BOLHAS, “REBORBULHAMENTO” OU CONTAMINAÇÃO NA REGIÃO DO SELO ENTRE O TUBO E O BULBO DO BALÃO. CAPACIDADE DE 500 ML. | 409238 | UNIDADE | 5 | 10 | 0 |  | 5 | 10 | 135 | 1350
13 | BASTÃO EM VIDRO BOROSSILICATO. MACIÇO, COM COMPRIMENTO DE 300 MM E COM DIÂMETRO DE 6 MM, COM AMBAS AS EXTREMIDADES COM O VIDRO REQUEIMADAS E LACRADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | 409529 | UNIDADE | 10 | 50 | 0 |  | 10 | 50 | 2.86 | 143
14 | CADINHO TIPO GOOCH. FORMATO ALTO, COM DISCO SINTERIZADO, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C, COM POROSIDADE FINA (10 A 16 µM). CAPACIDADE DE 50 ML. | 420144 | UNIDADE | 10 | 0 | 50 |  | 10 | 50 | 73.23 | 3661.5
15 | CADINHO TIPO GOOCH. FORMATO ALTO, COM DISCO SINTERIZADO, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C, COM POROSIDADE MÉDIA A FINA (16 A 40 µM). CAPACIDADE DE 30 ML. | 437730 | UNIDADE | 10 | 0 | 50 |  | 10 | 50 | 72.85 | 3642.5
16 | COPO BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO, CONFORME ISO 3819, FORMA ALTA, CAPACIDADE DE 1000 ML | 408255 | UNIDADE | 5 | 10 | 0 |  | 5 | 10 | 30.86 | 308.6
17 | COPO BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO, CONFORME ISO 3819, FORMA ALTA, CAPACIDADE DE 500 ML | 408252 | UNIDADE | 6 | 16 | 48 |  | 6 | 64 | 14.69 | 940.16
18 | COPO BECKER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO, FORMA BAIXA, COM BICO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, RESISTENTE A ÁCIDOS INORGÂNICOS E A MÉDIA ALCALINIDADE, CAPACIDADE 100 ML | 408277 | UNIDADE | 10 | 75 | 0 |  | 10 | 75 | 6.18 | 463.5
19 | COPO GRADUADO TIPO BERZELIUS, FORMA ALTA, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E 960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 2 L, ESCALA DE DIVISÃO 200/1800, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 100 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408257 | UNIDADE | 4 | 15 | 4 |  | 4 | 19 | 62.53 | 1188.07
20 | COPO GRADUADO TIPO BERZELIUS, FORMA ALTA, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E 960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 250 ML, ESCALA DE DIVISÃO 25/200, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 25 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 419771 | UNIDADE | 25 | 100 | 50 |  | 25 | 150 | 39.53 | 5929.5
21 | COPO GRADUADO TIPO BERZELIUS, FORMA ALTA, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO A.S.T.M. E 438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E 960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 600 ML, ESCALA DE DIVISÃO 100/500, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 50 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408254 | UNIDADE | 5 | 0 | 20 |  | 5 | 20 | 53.42 | 1068.4
22 | COPO GRADUADO TIPO BERZELIUS, FORMA ALTA, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 100 ML, ESCALA DE DIVISÃO 20/80, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 10 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408261 | uNIDADE | 10 | 100 | 30 |  | 10 | 130 | 7.32 | 951.6
23 | COPO GRADUADO TIPO BERZELIUS, FORMA ALTA, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 300 ML, ESCALA DE DIVISÃO 50/250, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 25 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408263 | uNIDADE | 5 | 0 | 30 |  | 5 | 30 | 48.11 | 1443.3
24 | COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADA (“HEAVY DUTY”) FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 2 L, ESCALA DE DIVISÃO 200/1800, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 100 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408277 | UNIDADE | 1 | 0 | 5 |  | 1 | 5 | 64.27 | 321.35
25 | COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADA (“HEAVY DUTY”) FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 250 ML, ESCALA DE DIVISÃO 25/200, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 25 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408266 | UNIDADE | 10 | 0 | 48 |  | 10 | 48 | 7.87 | 377.76
26 | COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADA (“HEAVY DUTY”) FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 100 ML, ESCALA DE DIVISÃO 20/80, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 10 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408277 | UNIDADE | 10 | 0 | 48 |  | 10 | 48 | 17.03 | 817.44
27 | COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADA (“HEAVY DUTY”) FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C E, DESTA FORMA ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 1L, ESCALA DE DIVISÃO 50/950, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 50 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408271 | UNIDADE | 6 | 20 | 12 |  | 6 | 32 | 21.94 | 702.08
28 | COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADA (“HEAVY DUTY”) FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C, ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 150 ML, ESCALA DE DIVISÃO 10/40, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 10 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408278 | UNIDADE | 25 | 100 | 0 |  | 25 | 100 | 7.3 | 730
29 | COPO GRADUADO TIPO GRIFFIN, FORMA BAIXA, ESPESSURA DE PAREDE REFORÇADA (“HEAVY DUTY”) FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 °C DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/°C, ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A. GRAVAÇÃO E DECORAÇÃO DEVEM SER QUIMICAMENTE E TERMICAMENTE RESISTENTE E PERMANENTE. ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS E VOLUMETRIA: DIMENSIONAL E ESPESSURAS DE PAREDE, PRESENÇA DE INCLUSÕES (BOLHAS, PEDRAS E CORDAS) E DECORAÇÃO DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS DA ASTM E-960. O LÁBIO DEVE SER LIVRE DE REBORBULHAMENTO, COM BICO BEM FORMADO. CAPACIDADE DE 50 ML, ESCALA DE DIVISÃO 10/40, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 10 ML, COM ERRO MÁXIMO DE MAIS OU MENOS 5% GRAVADO NA PEÇA. DEVE VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EMITIDO PELO FABRICANTE. | 408275 | UNIDADE | 10 | 50 | 24 |  | 10 | 74 | 6.71 | 496.54
30 | CUBETA DE ALTA PRECISÃO DE VIDRO ÓTICO ESPECIAL TIPO 100-OS (QUARTZO), COM PERCURSO ÓTICO DE 10,0 MM, CAIXA COM 2 CUBETAS. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM DUAS CUBETAS | 443684 | UNIDADE | 5 | 10 | 0 |  | 5 | 10 | 560 | 5600
31 | DESSECADOR DE VIDRO BOROSSILICATO COMPLETO, COM TAMPA DE VIDRO COM BORDAS ESMERILHADAS E LUVA PARA VÁCUO. DEVE ACOMPANHAR PLACA POROSA DE PORCELANA COM FUROS PEQUENOS PARA FACILITAR A TROCA DE CALOR E DEVE SE ENCAIXAR PERFEITAMENTE DENTRO DO DESSECADOR. DIMENSÕES APROXIMADAS DO DESSECADOR: DIÂMETRO INTERNO DE 24 CM, ALTURA DE 33 CM, DIÂMETRO EXTERNO DE 30,5 CM E DIÂMMETRO DO DISCO DE PORCELANA DE 21 CM. | 409585 | UNIDADE | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 6 | 1254 | 7524
32 | DESSECADOR TAMANHO GRANDE, DE VIDRO BOROSSILICATO, COM TAMPA DE VIDRO E PLACA DE PORCELANA, COM BOTÃO DE PEGA SUPERIOR, LUVA EXTERNA LUBRIFICADA COM PRODUTO À BASE DE SILICONE RESISTENTE COM CONEXÃO PARA MANGUEIRA, DE MODO QUE À MANIPULAÇÃO NÃO SEJA AFETADA PELO VÁCUO. O FECHAMENTO DEVE SER PERMITIDO PELO GIRO DE 90º DA TAMPA. DIÂMETRO EXTERNO DA TUBULAÇÃO 100 MM, RECIPIENTE COM 3800 ML E CAPACIDADE DE 7500 ML. | 409580 | UNIDADE | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 1398 | 4194
33 | DESSECADOR TAMANHO PEQUENO, DE VIDRO BOROSSILICATO, COM TAMPA DE VIDRO E PLACA DE PORCELANA, BOTÃO DE PEGA SUPERIOR, LUVA EXTERNA LUBRIFICADA COM PRODUTO À BASE DE SILICONE RESISTENTE COM CONEXÃO PARA MANGUEIRA, DE MODO QUE A MANIPULAÇÃO NÃO SEJA AFETADA PELO VÁCUO. O FECHAMENTO DEVE SER PERMITIDO PELO GIRO DE 90º DA TAMPA. DIÂMETRO EXTERNO DA TUBULAÇÃO DE 10 MM, VOLUME DE 2,2 L. | 436530 | UNIDADE | 1 | 3 | 0 |  | 1 | 3 | 2932.19 | 8796.57
34 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 ÂMBAR, COM BOCA LARGA, CAPACIDADE DE 30 ML, COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSCA E FACEADA COM TEFLON. UMA UNIDADE EQUIVALE A UM FRASCO. APRESENTAÇÃO: EM CAIXAS COM 24 UNIDADES. | 452276 | UNIDADE | 24 | 0 | 24 |  | 24 | 24 | 120.75 | 2898
35 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, COM BOCA LARGA DE 1,5 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE DE 50 ML, GRADUAÇÃO PERMANENTE, COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSCA AZUL, AUTOCLAVÁVEL. | 433850 | UNIDADE | 12 | 0 | 60 |  | 12 | 60 | 58.51 | 3510.6
36 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, COM BOCA LARGA DE 3 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE DE 125 ML, GRADUAÇÃO PERMANENTE, COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSCA AZUL, AUTOCLAVÁVEL. | 409466 | PEÇA | 5 | 0 | 12 |  | 5 | 12 | 109.06 | 1308.72
37 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, COM BOCA LARGA DE 3 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE DE 250 ML, GRADUAÇÃO PERMANENTE, COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSCA AZUL, AUTOCLAVÁVEL. | 433848 | UNIDADE | 5 | 10 | 12 |  | 5 | 22 | 67.17 | 1477.74
38 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, COM BOCA LARGA DE 3 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE DE 500 ML, GRADUAÇÃO PERMANENTE, COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSCA AZUL, AUTOCLAVÁVEL. | 445440 | UNIDADE | 5 | 0 | 12 |  | 5 | 12 | 38 | 456
39 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, COM BOCA LARGA DE 4 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE DE 1 L, GRADUAÇÃO PERMANENTE, COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSCA AZUL, AUTOCLAVÁVEL. | 430070 | UNIDADE | 5 | 40 | 0 |  | 5 | 40 | 65 | 2600
40 | FRASCO DE VIDRO BOROSSILICATO CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE E INDELÉVEL DE INDICAÇÃO DOS VOLUMES DE 50, 100, 150 E 200 ML, COM JANELA NA COR BRANCA PARA ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, COM CAPACIDADE PARA 250 ML, COM CERCA DE 4,0 CM DE DIÂMETRO DE BOCA PROVIDA DE ANEL DE VEDAÇÃO COM 3,0 CM DE DIÂMETRO E ALTURA DE 4,0 MM RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM, COM TAMPA ROSQUEÁVEL NA COR AZUL, À PROVA DE VAZAMENTOS, MEDINDO CERCA DE 5,0 CM DE DIÂMETRO E 2,5 CM DE ALTURA E RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM A 121°C. | 433848 | UNIDADE | 10 | 20 | 50 |  | 10 | 70 | 45.67 | 3196.9
41 | FRASCO DE VIDRO COM TAMPA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL. ROSCA SEGUNDO DIN ISO 4796. SUPERFÍCIE DE APOIO COM RELEVO, CONFERINDO GRANDE ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA A ARRANHÕES. COM GRADUAÇÃO E CAMPO PARA ROTULAÇÃO. TAMPA ROSCA E ANEL CONTA-GOTAS EM PP. ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE (121 ºC). VOLUME DE 50 ML. | 433850 | UNIDADE | 10 | 0 | 50 |  | 10 | 50 | 55.76 | 2788
42 | FRASCO ERLEMNEYER COM CAPACIDADE DE 300ML. REFERÊNCIA 700083. PARA USO EXCLUSIVO EM EQUIPAMENTO DESTILADOR ELETRÔNICO ENOQUÍMICO MARCA: INSTRULAB | 419829 | UNIDADE | 5 | 0 | 24 |  | 5 | 24 | 101.54 | 2436.96
43 | FRASCO ERLENMEYER DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3, BOCA ESTREITA, ESCALA 100/300, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 25 ML. RESISTENTE A CALOR E ATAQUES QUÍMICOS, ADEQUADA PARA USO EM ANÁLISES QUÍMICAS, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA (0-300ºC) 3,3 +/- 0,15.10-6K-1; DE COMPOSIÇÃO APROXIMADA DE 81% DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, 13% DE TRIÓXIDO DE BORO; 4% DE ÓXIDO DE SÓDIO E 2% DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE COMPOSIÇÃO DO VIDRO EMITIDA PELA EMPRESA FABRICANTE E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM E-1404. CAPACIDADE DE 300 ML. | 419829 | UNIDADE | 5 | 0 | 20 |  | 5 | 20 | 19.98 | 399.6
44 | FRASCO ERLENMEYER DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3, BOCA LARGA, ESCALA 50/200, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 25 ML. RESISTENTE A CALOR E ATAQUES QUÍMICOS, ADEQUADA PARA USO EM ANÁLISES QUÍMICAS, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA (0-300ºC) 3,3 +/- 0,15.10-6K-1; DE COMPOSIÇÃO APROXIMADA DE 81% DE DIÓXIDO DE SILÍCIO, 13% DE TRIÓXIDO DE BORO; 4% DE ÓXIDO DE SÓDIO E 2% DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE COMPOSIÇÃO DO VIDRO EMITIDA PELA EMPRESA FABRICANTE E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM E-1404. CAPACIDADE DE 250 ML. | 409395 | UNIDADE | 10 | 50 | 24 |  | 10 | 74 | 86.76 | 6420.24
45 | FRASCO ERLENMEYER FABRICADO EM VIDRO BOR0SILICATO 3.3 INCOLOR, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 25 ML. RESISTENTE A CALOR E ATAQUES QUÍMICOS, ADEQUADA PARA USO EM ANÁLISES QUÍMICAS, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA (0-300ºC) 3,3 +/- 0,15.10-6K-1, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM E-1404. COM BOCA ESMERILHADA E COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA NÚMERO 22, CAPACIDADE DE 125 ML. | 409407 | UNIDADE | 10 | 50 | 0 |  | 10 | 50 | 60.6 | 3030
46 | FRASCO ERLENMEYER FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, BOCA ESMERILHADA (JUNTA 24/40), INTERVALO DE GRADUAÇÃO 50 ML. RESISTENTE A CALOR E ATAQUES QUÍMICOS, ADEQUADA PARA USO EM ANÁLISES QUÍMICAS, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA (0-300ºC) 3,3 +/- 0,15.10-6K-1, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM E-1404. CAPACIDADE DE 300ML | 419829 | UNIDADE | 5 | 0 | 10 |  | 5 | 10 | 75.15 | 751.5
47 | FRASCO ERLENMEYER FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, BOCA ESMERILHADA (JUNTA 24/40), INTERVALO DE GRADUAÇÃO 50 ML. RESISTENTE A CALOR E ATAQUES QUÍMICOS, ADEQUADA PARA USO EM ANÁLISES QUÍMICAS, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA (0-300ºC) 3,3 +/- 0,15.10-6K-1, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM E-1404. CAPACIDADE DE 125ML | 409407 | UNIDADE | 5 | 0 | 10 |  | 5 | 10 | 33.31 | 333.1
48 | FRASCO ERLENMEYER FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, BOCA LARGA, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 25 ML. RESISTENTE A CALOR E ATAQUES QUÍMICOS, ADEQUADA PARA USO EM ANÁLISES QUÍMICAS, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA (0-300ºC) 3,3 +/- 0,15.10-6K-1, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM E-1404. CAPACIDADE DE 125 ML. | 409407 | UNIDADE | 10 | 50 | 0 |  | 10 | 50 | 15.95 | 797.5
49 | FRASCO ERLENMEYER FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR, INTERVALO DE GRADUAÇÃO 50 ML. RESISTENTE A CALOR E ATAQUES QUÍMICOS, ADEQUADA PARA USO EM ANÁLISES QUÍMICAS, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA (0-300ºC) 3,3 +/- 0,15.10-6K-1, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM E-1404. COM TAMPA DE VIDRO ESMERILHADA, CAPACIDADE DE 500 ML. | 409406 | UNIDADE | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 71.4 | 714
50 | FRASCO FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE E INDELÉVEL DE INDICAÇÃO DOS VOLUMES DE 100, 200, 300 E 400 ML, COM JANELA NA COR BRANCA PARA ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, COM CAPACIDADE DE 500 ML, COM CERCA DE 4,0 CM DE DIÂMETRO DE BOCA PROVIDA DE ANEL DE VEDAÇÃO COM 3,0 CM DE DIÂMETRO E ALTURA DE 4,0 MM. RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM, COM TAMPA ROSQUEÁVEL NA COR AZUL, A PROVA DE VAZAMENTOS, COM 5,0 CM DE DIÂMETRO E 2,5 CM DE ALTURA E RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM A 121°C. | 433849 | UNIDADE | 5 | 20 | 24 |  | 5 | 44 | 26.1 | 1148.4
51 | FRASCO KITASSATO DE VIDRO BOROSSILICATO, PAREDE REFORÇADA, CAPACIDADE DE 1 L, DIÂMETRO EXTERNO DA TUBULAÇÃO DE 10 MM, INTERVALO DE GRADUAÇÃO DE 300 ML. | 408777 | UNIDADE | 3 | 0 | 18 |  | 3 | 18 | 72.8 | 1310.4
52 | FRASCO KITASSATO DE VIDRO BOROSSILICATO, PAREDE REFORÇADA, CAPACIDADE DE 500ML. | 408775 | UNIDADE | 5 | 20 | 0 |  | 5 | 20 | 52.78 | 1055.6
53 | FRASCO KJEDAHL, FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO INCOLOR DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 OC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/OC ATENDENDO À ESPECIFICAÇÃO ASTM E-438 QUANTO AO MATERIAL CONSTRUTIVO COMO TIPO I, CLASSE A, COM BORDA, FUNDO REDONDO, GARGALO LONGO, CAPACIDADE DE 800 ML. | 441572 | UNIDADE | 10 | 0 | 72 |  | 10 | 72 | 127.5 | 9180
54 | FRASCO PARA DILUIÇÃO TIPO "GARRAFINHA" COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 ML, CONFECIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 TRANSPARENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 78 MM DE ALTURA TOTAL, 37 MM DE ALTURA DO GARGALO DA BASE ATÉ A BOCA, 18 MM DE DIÂMETRO EXTERNO DA BOCA DO GARGALO E 32 MM DE DIÂMETRO DA BASE, ACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS TAMPAS KIMBLE AÇO INOXIDÁVEL COM 19/20 MM DE DIÂMETRO. | 430263 | UNIDADE | 25 | 300 | 0 |  | 25 | 300 | 131.21 | 39363
55 | FRASCO REAGENTE CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 (PADRÃO INTERNACIONAL DIN ISO 3585) INCOLOR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM MARCAÇÃO PERMANENTE DE ESCALA DE VOLUME, ÁREA PARA ANOTAÇÕES E ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI-GOTAS) EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 2000 ML, DIÂMETRO DE 136 MM E ALTURA (SEM A TAMPA) DE 265 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA DE ROSCA AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PADRÃO GL 45 CONFORME DIN EN ISO 4796-1. | 409447 | UNIDADE | 10 | 40 | 0 |  | 10 | 40 | 102 | 4080
56 | FRASCO REAGENTE CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 (PADRÃO INTERNACIONAL DIN ISO 3585) INCOLOR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM MARCAÇÃO PERMANENTE DE ESCALA DE VOLUME, ÁREA PARA ANOTAÇÕES E ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI-GOTAS) EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 3500 ML, DIÂMETRO DE 160 MM E ALTURA (SEM A TAMPA) DE 300 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA DE ROSCA AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PADRÃO GL 45 CONFORME DIN EN ISO 4796-1. | 129178 | UNIDADE | 5 | 20 | 0 |  | 5 | 20 | 1248.61 | 24972.2
57 | FRASCO REAGENTE CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 (PADRÃO INTERNACIONAL DIN ISO 3585) INCOLOR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM MARCAÇÃO PERMANENTE DE ESCALA DE VOLUME, ÁREA PARA ANOTAÇÕES E ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI-GOTAS) EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 5000 ML, DIÂMETRO DE 182 MM E ALTURA (SEM A TAMPA) DE 335 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA DE ROSCA AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PADRÃO GL 45 CONFORME DIN EN ISO 4796-1. | 409446 | UNIDADE | 5 | 25 | 0 |  | 5 | 25 | 759.02 | 18975.5
58 | FRASCO REAGENTE CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 (PADRÃO INTERNACIONAL DIN ISO 3585) NA COR ÂMBAR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM MARCAÇÃO PERMANENTE DE ESCALA DE VOLUME, ÁREA PARA ANOTAÇÕES E ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI-GOTAS) EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 1 LITRO, DIÂMETRO DE 101 MM E ALTURA (SEM A TAMPA) DE 225 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA DE ROSCA AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PADRÃO GL 45 CONFORME DIN EN ISO 4796-1. | 437629 | UNIDADE | 5 | 20 | 6 |  | 5 | 26 | 106.19 | 2760.94
59 | FRASCO REAGENTE CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 (PADRÃO INTERNACIONAL DIN ISO 3585), INCOLOR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM MARCAÇÃO PERMANENTE DE ESCALA DE VOLUME, ÁREA PARA ANOTAÇÕES E ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI-GOTAS) EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 2000 ML, DIÂMETRO DE 86 MM E ALTURA (SEM A TAMPA) DE 176 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA DE ROSCA AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PADRÃO GL 45 CONFORME DIN EN ISO 4796-1. | 430071 | UNIDADE | 4 | 10 | 4 |  | 4 | 14 | 111.81 | 1565.34
60 | FRASCO REAGENTE CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 (PADRÃO INTERNACIONAL DIN ISO 3585), INCOLOR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM MARCAÇÃO PERMANENTE DE ESCALA DE VOLUME, ÁREA PARA ANOTAÇÕES E ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI-GOTAS) EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 100 ML, DIÂMETRO DE 56 MM E ALTURA (SEM A TAMPA) DE 100 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA DE ROSCA AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PADRÃO GL 45 CONFORME DIN EN ISO 4796-1. | 433851 | UNIDADE | 5 | 40 | 0 |  | 5 | 40 | 20.32 | 812.8
61 | FRASCO REAGENTE CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 (PADRÃO INTERNACIONAL DIN ISO 3585), INCOLOR, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM MARCAÇÃO PERMANENTE DE ESCALA DE VOLUME, ÁREA PARA ANOTAÇÕES E ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI-GOTAS) EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE DE 500 ML, DIÂMETRO DE 86 MM E ALTURA (SEM A TAMPA) DE 176 MM. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA DE ROSCA AZUL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PADRÃO GL 45 CONFORME DIN EN ISO 4796-1. | 445440 | UNIDADE | 5 | 35 | 0 |  | 5 | 35 | 34.25 | 1198.75
62 | FRASCOS EM HDPE, VOLUME DE 125 ML, REFERÊNCIA NALGENE 2007-0004 OU EQUIVALENTE | 409461 | UNIDADE | 2 | 6 | 0 |  | 2 | 6 | 274 | 1644
63 | FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3, PARTE INTERNA LISA, HASTE CURTA, DIÂMETRO EXTERNO DO FUNIL DE 35 MM, DIÂMETRO EXTERNO DA HASTE DE 6 MM, COMPRIMENTO DA HASTE DE 35 MM. | 421832 | UNIDADE | 5 | 0 | 20 |  | 5 | 20 | 67.17 | 1343.4
64 | FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO COMUM ALCALINO, BOCA DE 50 MM, HASTE CURTA, PARTE INTERNA LISA, CAPACIDADE DE 15 ML. | 429234 | UNIDADE | 3 | 3 | 10 |  | 3 | 13 | 10.61 | 137.93
65 | FUNIL ANALÍTICO DE VIDRO COMUM ALCALINO, BOCA DE 75 MM, HASTE CURTA, PARTE INTERNA LISA, CAPACIDADE DE 60 ML. | 410112 | UNIDADE | 3 | 3 | 30 |  | 3 | 33 | 12.11 | 399.63
66 | LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, FOSCA, LAPIDADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,6 CM X 7,6 CM, 1,0 A 1,2 MM DE ESPESSURA. | 429582 | UNIDADE | 50 | 600 | 0 |  | 50 | 600 | 0.28 | 168
67 | MICROSSERINGA DE 1 ML, FABRICADA EM VIDRO BOROSSILICATO E PTFE, REFERÊNCIA HAMILTON 81320 OU EQUIVALENTE | 454358 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 422.5 | 845
68 | MICROSSERINGA PARA HPLC, 500 UL, REFERÊNCIA THERMO 365JLT41 OU EQUIVALENTE | 420149 | UNIDADE | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 2 | 2876.9 | 5753.8
69 | PÉROLA DE VIDRO FABRICADA EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3, DIÂMETRO DE 5MM EM EMBALAGEM COM 1KG. | 409549 | KG | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 130 | 260
70 | PÉROLA DE VIDRO FABRICADA EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, DIÂMETRO DE 4MM. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE DESFIBRINAÇÃO DE SANGUE DE CARNEIRO, RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO POR CALOR SECO A 180ºC E ÚMIDO A 121ºC EM EMBALAGEM COM 1KG. | 474751 | KG | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 115.2 | 115.2
71 | PLACA DE VIDRO DE 40 CM x 25 CM PARA EXAME DE SORO-AGLUTINAÇÃO RÁPIDA EM PLACA PARA BRUCELOSE, QUADRICULADA, COM QUADRÍCULOS DE 4,0 CM x 4,0 CM E RANHURA ENTRE QUADRÍCULOS DE 0,5 CM. | 410067 | UNIDADE | 2 | 28 | 0 |  | 2 | 28 | 1266.53 | 35462.84
72 | PROVETA DE VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, BICO VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, BASE SEXTAVADA EM VIDRO, SUBDIVISÃO 1/1 ML, LIMITE DE ERRO DE +- 1,0 ML, CAPACIDADE 100 ML | 409891 | UNIDADE | 2 | 0 | 6 |  | 2 | 6 | 84.54 | 507.24
73 | PROVETA DE VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, BICO VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, BASE SEXTAVADA EM VIDRO, SUBDIVISÃO 1/1 ML, LIMITE DE ERRO DE +- 1,0 ML, CAPACIDADE 50 ML | 409889 | UNIDADE | 5 | 30 | 0 |  | 5 | 30 | 80 | 2400
74 | PROVETA DE VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, BICO VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, BASE SEXTAVADA EM VIDRO, SUBDIVISÃO 1/5 ML, LIMITE DE ERRO DE +- 0,35 ML, CAPACIDADE 20 ML | 411168 | UNIDADE | 2 | 6 | 0 |  | 2 | 6 | 86.21 | 517.26
75 | PROVETA DE VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, BICO VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, BASE SEXTAVADA EM VIDRO, SUBDIVISÃO 1/5 ML, LIMITE DE ERRO DE +- 0,5 ML, CAPACIDADE 25 ML | 409877 | UNIDADE | 10 | 30 | 0 |  | 10 | 30 | 67.87 | 2036.1
76 | PROVETA DE VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, BICO VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, BASE SEXTAVADA EM VIDRO, SUBDIVISÃO 10/1 ML, LIMITE DE ERRO DE +- 10,0 ML, CAPACIDADE 1000 ML | 409901 | UNIDADE | 10 | 60 | 0 |  | 10 | 60 | 244 | 14640
77 | PROVETA DE VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, COM GRADUAÇÃO PERMANENTE, BICO VERTEDOR NA PARTE SUPERIOR, BASE SEXTAVADA EM VIDRO, SUBDIVISÃO 5/1 ML, LIMITE DE ERRO DE +- 5,0 ML, CAPACIDADE 250 ML | 409879 | UNIDADE | 1 | 5 | 0 |  | 1 | 5 | 130.6 | 653
78 | PROVETA GRADUADA DE VIDRO BOROSSILICATO, FORMA ALTA, COM CAPACIDADE DE 100 MILILITROS, CLASSE A, COM BICO, BASE HEXAGONAL EM POLIPROPILENO, GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCAS ANELADAS NOS PONTOS PRINCIPAIS, DIVISÃO DE 1 MILILITRO. LIMITE DE ERRO DE 0,8 MILILITROS. ACOMPANHADA DE CERTIFICADO INDIVIDUAL DO LOTE. | 409892 | UNIDADE | 5 | 20 | 15 |  | 5 | 35 | 44.94 | 1572.9
79 | PROVETA GRADUADA DE VIDRO BOROSSILICATO, FORMA ALTA, COM CAPACIDADE DE 25 MILILITROS, CLASSE A, COM BICO, BASE HEXAGONAL EM POLIPROPILENO, GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCAS ANELADAS NOS PONTOS PRINCIPAIS, DIVISÃO DE 0,5 MILILITRO. LIMITE DE ERRO DE 0,4 MILILITROS. ACOMPANHADA DE CERTIFICADO INDIVIDUAL DO LOTE. | 409878 | UNIDADE | 5 | 0 | 15 |  | 5 | 15 | 36.17 | 542.55
80 | PROVETA GRADUADA DE VIDRO BOROSSILICATO, FORMA ALTA, COM CAPACIDADE DE 250 MILILITROS, CLASSE A, COM BICO, BASE HEXAGONAL EM POLIPROPILENO, GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCAS ANELADAS NOS PONTOS PRINCIPAIS, DIVISÃO DE 2 MILILITROS. LIMITE DE ERRO DE 1,5 MILILITROS. ACOMPANHADA DE CERTIFICADO INDIVIDUAL DO LOTE. | 409880 | UNIDADE | 5 | 30 | 10 |  | 5 | 40 | 71.82 | 2872.8
81 | PROVETA GRADUADA DE VIDRO BOROSSILICATO, FORMA ALTA, COM CAPACIDADE DE 50 MILILITROS, CLASSE A, COM BICO, BASE HEXAGONAL EM POLIPROPILENO, GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCAS ANELADAS NOS PONTOS PRINCIPAIS, DIVISÃO DE 1 MILILITRO. LIMITE DE ERRO DE 0,8 MILILITROS. ACOMPANHADA DE CERTIFICADO INDIVIDUAL DO LOTE. | 409890 | UNIDADE | 5 | 0 | 15 |  | 5 | 15 | 62 | 930
82 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO DE FASE MÓVEL PARA HPLC, RESISTENTE A SOLVENTES ORGÂNICOS OU CORROSIVOS, COM ALTURA TOTAL DE 430 MM, COMPOSTO DE: 1) FUNIL DE VIDRO FABRICADO EM BOROSSILICATO 3.3 COM CAPACIDADE DE 300 ML E 76 MM DE DIÂMETRO; 2) BASE TUBULAR DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 DE 47 MM DE DIÂMETRO COM FILTRO SINTERIZADO, BOCA ESMERILHADA FORMATO MACHO E ÁREA DE FILTRAÇÃO DE 9,6 CM QUADRADOS; 3) GRAMPO DE ALUMÍNIO ANODIZADO E 4) FRASCO ERLENMEYER DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3 COM CAPACIDADE DE 1 L. | 411052 | UNIDADE | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 915.4 | 3661.6
83 | TUBO CAPILAR DE VIDRO, SEM HEPARINA, COMPRIMENTO 75MM, DIÂMETRO INTERNO 1,0MM E DIÂMETRO EXTERNO 1,5MM. UMA UNIDADE EQUIVALE A UMA CAIXA COM 500 TUBOS. | 414714 | UNIDADE | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 43.03 | 43.03
84 | TUBO DE DURAN EM VIDRO BOROSSILICATO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 MM DE ALTURA E 7 MM DE DIÂMETRO, AUTOCLAVÁVEL A 121°c | 424742 | UNIDADE | 50 | 800 | 0 | 500 | 50 | 1300 | 1.07 | 1391
85 | TUBO DE ENSAIO FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO NEUTRO CLASSE A, COM BORDA, COM DIÂMETRO DE 25 MM E ALTURA DE 200 MM. | 414462 | UNIDADE | 25 | 200 | 0 |  | 25 | 200 | 5.43 | 1086
86 | TUBO DE ENSAIO FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO NEUTRO CLASSE A, SEM BORDA, COM DIÂMETRO DE 12 MM E ALTURA DE 100 MM. | 473284 | UNIDADE | 20 | 100 | 0 |  | 20 | 100 | 1.97 | 197
87 | TUBO PARA CRIOSCÓPIO EM VIDRO DE BOROSSILICATO, ATENDENDO AS SEGUINTES MEDIDAS: 50,5 ± 0,2 MM DE ALTURA; 13,7± 0,3 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 16 ± 0,2 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. | 129178 | UNIDADE | 20 | 100 | 0 |  | 20 | 100 | 55.18 | 5518
88 | VIAL EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3 INCOLOR COM TAMPA ROSQUEÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML. MEDINDO APROXIMADAMENTE 6,0 CM DE ALTURA X 2,5 CM DE DIÂMETRO | 129178 | UNIDADE | 25 | 300 | 0 |  | 25 | 300 | 9.87 | 2961
89 | VIDRO DE RELÓGIO FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/ºC, COM PAREDE REFORÇADA E BORDA UNIFORME E POLIDA A FOGO. DIÂMETRO: 100 MM. | 408486 | UNIDADE | 10 | 0 | 50 |  | 10 | 50 | 6.74 | 337
90 | VIDRO DE RELÓGIO FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/ºC, COM PAREDE REFORÇADA E BORDA UNIFORME E POLIDA A FOGO. DIÂMETRO: 75 MM. | 423500 | UNIDADE | 10 | 0 | 50 |  | 10 | 50 | 6 | 300
91 | VIDRO DE RELÓGIO FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO DE BAIXA EXPANSÃO, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR ENTRE 0 E 300 ºC DE 32-33 +/- 1,5 X 10-7 CM/CM/ºC, COM PAREDE REFORÇADA E BORDA UNIFORME E POLIDA A FOGO. DIÂMETRO: 90 MM. | 408486 | UNIDADE | 10 | 0 | 50 |  | 10 | 50 | 6.5 | 325
295682.77

## DOCUMENTAÇÃO LFDAS
ÓRGÃO | DOC NO SEI COM A QUANTIDADE MÍN E MÁX
LFDA GO | 10991443
LFDA PA | 10993153