MÓDULO III

TRIAGEM LABORATORIAL

| 1. Testes Sorológicos |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

1.1. Prestação de serviços para terceiros (   ) Sim   (   ) Não

1.1.1. Listar instituições:

| 1.1.2 Terceirização | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato, convênio ou termo de compromisso para realização de testes laboratoriais, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. | II |  |  |

| 1.2. Infraestrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Estrutura física conforme legislação. | II |  |  |
| 1.2.2. Equipamentos qualificados e em conformidade com técnicas e conjuntos de reagentes (Kits) utilizados. | III |  |  |
| 1.2.3. Calibração de pipetas e termômetros dentro do prazo de validade. | II |  |  |
| 1.2.4. Controle e registro da temperatura do laboratório (22  2ºC - mudança na definição do intervalo deve ser tecnicamente justificada). | II |  |  |

Observações:

| 1.3. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Pessoal qualificado/capacitado. | II |  |  |
| 1.3.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado. | II |  |  |

Observações:

| 1.4. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. POP atualizado e disponível. | II |  |  |
| 1.4.1.1. Atividades executadas conforme POP. | III |  |  |
| 1.4.2. Identificação dos tubos com amostras de doadores para a realização dos testes sorológicos, inclusive dos recebidos de outros serviços. | III |  |  |
| 1.4.2.1. Utiliza tubos primários padronizados desde a coleta até a fase de pipetagem no equipamento automatizado, incluindo os recebidos de outros serviços. | II |  |  |
| 1.4.3. Amostras de doadores transportadas de forma segura a fim de manter integridade da amostra e segurança do pessoal envolvido. | II |  |  |
| 1.4.4. Testes sorológicos de acordo com a legislação vigente: |  |  |  |
| 1.4.4.1. (Um) teste Anti-HIV 1, 2* ou 1 (Um) teste combinado Ag+Ac ** Métodos:___________________________________________________________ * Incluindo pesquisa do grupo O; ** Ag = Antígeno; Ac = Anticorpo. | III |  |  |
| 1.4.4.2. Anti-HTVL I/II Método(s):__________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.3. Anti-HCV (Ac ou combinado Ag+Ac) Método(s): _________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.4. HBsAg Método(s):_________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.5. Anti-HBc (IgG ou IgG + IgM) Método(s): _________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.6. Doença de Chagas (Anti-T. cruzi) Método(s):__________________________________________________________ __________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.7. Sífilis (treponêmicos ou não-treponêmicos) Método(s):_________________________________________________________ _________________________________________________________________ | III |  |  |
| 1.4.4.8. Malária*** (detecção de plasmódio ou antígenos plasmodiais) Método(s):__________________________________________________________ __________________________________________________________________ *** Em zona endêmica com transmissão ativa | III |  |  |
| 1.4.4.9. Citomegalovírus**** Método(s):_________________________________________________________ ****Transplantes de CPH e de órgãos com sorologia não reagente, recém-nascidos com peso inferior 1200g de mães CMV (-), transfusão intra-uterina. | III |  |  |
| Outros: ____________________________________________________________ | INF |  |  |
| 1.4.5. Protocolos dos ensaios contendo identificação dos testes, nome do fabricante do reagente/kit, número do lote, prazo de validade e identificação do responsável pela execução do(s) ensaio(s). | III |  |  |
| 1.4.6. Registra as medidas adotadas no caso de resultados discordantes nos testes para HIV, HCV ou HBV (quando couber). | III |  |  |
| 1.4.7. Ensaios realizados rigorosamente de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit. | III |  |  |
| 1.4.8. Realiza/ registra a repetição dos testes sorológicos em duplicata quando os resultados iniciais foram reagentes ou inconclusivos. | III |  |  |
| 1.4.8.1. Quando todos os testes da repetição em duplicata resultarem em não reagente, há procedimentos escritos com critérios para avaliação dos resultados da placa no intuito de investigar as possíveis causas e medidas corretivas a serem aplicadas. | II |  |  |
| 1.4.9. Realiza os testes confirmatórios. | INF |  |  |
| 1.4.9.1. Caso não realiza os testes confirmatórios encaminha as amostras ou doador para serviços de referência, recebe os resultados dos testes confirmatórios e comunica ao doador e encaminha a serviços de referência (se couber). | I |  |  |
| 1.4.10. Realiza/registra procedimentos quando os resultados inconclusivos/indeterminados. | III |  |  |
| 1.4.11. Plasmateca e/ou Soroteca identificadas, registradas e armazenadas por pelo menos seis (6) meses após a doação em temperatura de 20°C negativos ou inferior. | II |  |  |
| 1.4.12. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno. | III |  |  |
| 1.4.12.1. Caso o próprio serviço prepare as amostras utilizadas no CQI, esta é caracterizada e produzida mediante processo validado de acordo com o definido pelo Ministério da Saúde. | III |  |  |
| 1.4.12.2. Procedimentos escritos com definição do mecanismo de monitoramento e especificações dos critérios de aceitação. Utiliza pelo menos 1 controle de qualidade interno positivo por marcador. | II |  |  |
| 1.4.12.3. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades nos resultados do CQI. | III |  |  |
| 1.4.13. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade. Programa: ________________________________________________________ | II |  |  |
| 1.4.13.1. O teste da amostra do painel de controle de qualidade externo é realizado nas mesmas condições e procedimentos adotados na rotina laboratorial. | II |  |  |
| 1.4.13.2. Analisa resultados discrepantes e adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. | III |  |  |
| 1.4.14. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante. | III |  |  |
| 1.4.15. Reagentes aliquotados ou manipulados segundo determinação do fabricante com rótulo de identificação, data do preparo, data de validade e profissional responsável pelo procedimento. | III |  |  |
| 1.4.16. Os conjuntos de reagentes (kits) são apropriados para triagem laboratorial em serviços de hemoterapia (conforme expresso nas especificações da bula ou pela observação da sensibilidade que deve ser próxima de 100%). | III |  |  |
| 1.4.17. Armazenamento de reagentes e amostras em áreas específicas e identificadas, podendo ser em compartimentos diferentes no mesmo equipamento refrigerador. | II |  |  |
| 1.4.17.1. Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso. | II |  |  |
| 1.4.18. Controle de qualidade lote a lote e por remessa dos reagentes, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte, verificando-se pelo menos: aspecto visual dos reagentes, identificação dos reagentes, integridade da embalagem, instruções de uso do fabricante (bula), critérios de acondicionamento e transporte, validade do lote e realização de testes em no mínimo 06 amostras conhecidas reativas e não reativas. | III |  |  |
| 1.4.19. Relatório/resultado emitido por equipamento (processo automatizado) ou mapa de trabalho (manual) com a descrição dos cálculos desenvolvidos para avaliação dos resultados dos testes realizados e os critérios para aceitação e liberação de resultados. | III |  |  |
| 1.4.20. Resultados dos ensaios sorológicos interfaceados ao sistema informatizado. | INF |  |  |
| 1.4.20.1. Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação. | III |  |  |
| 1.4.21. Mecanismo para bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial. | III |  |  |
| 1.4.22. Registros de comunicação/informação à Vigilância em Saúde sobre doadores com resultados reagentes/positivos na 2ª amostra e aqueles que não tenham comparecido para coleta de 2ª amostra. | II |  |  |
| 1.4.23. Registros da notificação à Vigilância em Saúde dos casos de diagnósticos confirmados para marcadores de infecções transmissíveis pelo sangue de notificação compulsória. | II |  |  |
| 1.4.24. Procedimentos estabelecidos e escritos para o manejo dos resíduos produzidos. | III |  |  |

Observações:

| 2. Testes de Biologia Molecular |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

2.1. Prestação de serviços para terceiros  (   ) Sim   (   ) Não

2.1.1. Listar instituições:

2.2. Testes realizados por terceiros (   ) Sim   (   ) Não

Neste caso, avaliar os itens de controle referentes aos procedimentos realizados (2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.2, 2.6.3)

2.2.1. Listar instituições:

| 2.3. Terceirização | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato, convênio ou termo de compromisso para realização de testes laboratoriais, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte das amostras, os mecanismos de envio dos resultados e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. | II |  |  |

| 2.4. Infraestrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. Sistema automatizado. | INF |  |  |
| 2.4.2. Sistema semi-automatizado. | INF |  |  |
| 2.4.3. No caso de metodologias de biologia molecular em plataformas fechadas, que dispensem as estruturas físicas definidas em legislação, há memorial descritivo com declaração do responsável pelo projeto e pelo responsável técnico do serviço que a conformação garante segurança e qualidade dos procedimentos. | II |  |  |
| 2.4.4. Protocolos e registros de limpeza das áreas de trabalho de acordo com as instruções do fabricante e nas Boas Práticas Laboratoriais | III |  |  |
| 2.4.5. No caso de utilização de radiação por meio de luz ultravioleta, em sala com possibilidade de circulação de pessoas, apresenta dispositivo de sinalização que indique o acionamento do procedimento. | II |  |  |
| 2.4.6. Equipamentos qualificados e em conformidade com técnicas e conjuntos de reagentes (Kits) utilizados. | III |  |  |
| 2.4.7. Registros de manutenções e/ou calibrações dos equipamentos. | III |  |  |
| 2.4.8. Controle e registro da temperatura do laboratório (22  2ºC – mudança na definição do intervalo deve ser tecnicamente justificada). | II |  |  |

Observações:

| 2.5. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1. Pessoal qualificado/capacitado | II |  |  |
| 2.5.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado e capacitado | II |  |  |
| Observações: |  |  |  |

| 2.6. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1. POP atualizado e disponível. | II |  |  |
| 2.6.1.1. Atividades executadas conforme POP. | III |  |  |
| 2.6.2. Padronização e identificação dos tubos com as amostras para a realização dos testes, inclusive dos recebidos de outros serviços. | III |  |  |
| 2.6.3. Amostras de doadores transportadas de forma segura a fim de manter integridade da amostra e segurança do pessoal envolvido. | II |  |  |
| 2.6.4. Testes de acordo com a legislação vigente: |  |  |  |
| 2.6.4.1. Teste de ácido nucléico (NAT) para HIV em doadores de sangue Fabricante:____________________________________________________ | III |  |  |
|  | INF |  |  |
| 2.6.4.2. Teste de ácido nucléico (NAT) para HVC em doadores de sangue Fabricante:____________________________________________________ | III |  |  |
|  | INF |  |  |
| 2.6.4.3. Teste de ácido nucléico (NAT) para HBV (adicionalmente) Fabricante:____________________________________________________ | INF |  |  |
| Outros:____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | INF |  |  |
| 2.6.5. Protocolos dos ensaios contendo identificação dos testes, nome do fabricante do reagente/kit, número do lote, prazo de validade e identificação do responsável pela execução do(s) ensaio(s). | III |  |  |
| 2.6.6. Ensaios realizados rigorosamente de acordo com o manual de instrução do fabricante do reagente/kit. | III |  |  |
| 2.6.7. No caso de amostras positivas ou inválidas em pool, realiza/registra os testes nas amostras individuais com identificação/ discriminação dos marcadores envolvidos. | III |  |  |
| 2.6.8. Plasmateca e/ou Soroteca identificadas, registradas e armazenadas por pelo menos seis meses após a doação, em volume suficiente e em temperatura de 20°C negativos ou inferior. | II |  |  |
| 2.6.9. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno. | III |  |  |
| 2.6.9.1. Caso o próprio serviço prepare as amostras do CQI, este é realizado mediante processo validado. | III |  |  |
| 2.6.9.2. As alíquotas das amostras testes armazenadas a -20°C e descongeladas apenas uma vez. | II |  |  |
| 2.6.9.3. Protocolos de condutas/validação da corrida, mediante resultados do CQI. | III |  |  |
| 2.6.10. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade. Programa: ________________________________________________________ | II |  |  |
| 2.6.10.1. As amostras dos painéis são utilizadas nas mesmas condições e com os mesmos procedimentos adotados na rotina. | II |  |  |
| 2.6.10.2. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. | III |  |  |
| 2.6.11. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante. | III |  |  |
| 2.6.12. Os calibradores e as sondas (primers) HIV, HCV e/ou HBV em uso, referentes ao mesmo lote que o conjunto reagente. | III |  |  |
| 2.6.13. Os conjuntos diagnósticos (kits) são apropriados para triagem laboratorial em doadores de sangue (conforme expresso nas especificações da bula). | III |  |  |
| 2.6.14. Armazenamento de reagentes e amostras em áreas específicas e identificadas de acordo com instruções do fabricante. | II |  |  |
| 2.6.14.1. Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso. | II |  |  |
| 2.6.15. Controle de qualidade por lote e remessa dos conjuntos de reagentes, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte. | II |  |  |
| 2.6.16. Resultados dos ensaios interfaceados ao sistema informatizado do serviço de hemoterapia ou adoção de mecanismo seguro de intercâmbio de dados. | III |  |  |
| 2.6.17. Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação. | III |  |  |
| 2.6.18. Procedimentos escritos detalhando os critérios para aceitação e liberação da corrida de testes. | II |  |  |
| 2.6.19. Mecanismo estabelecido e escrito para casos de resultados discordantes nos testes de detecção de ácido nucleico e testes sorológicos. | III |  |  |
| 2.6.20. Mecanismo para bloqueio de doadores inaptos na triagem laboratorial. | III |  |  |

Observações:

| 3. Testes Imuno-hematológicos do Doador |  |
| --- | --- |
| Nome do responsável: |  |
| Formação profissional: |  |
| Registro no conselho de classe: |  |
| Contato: |  |

3.1. Prestação de serviços para terceiros (   ) Sim   (   ) Não

3.1.1. Listar instituições:

| 3.1.2 Terceirização | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato, convênio ou termo de compromisso para realização de testes laboratoriais, contemplando as determinações da legislação vigente, inclusive, as responsabilidades pelo transporte e a necessidade de regularização dos serviços envolvidos junto à vigilância sanitária. | II |  |  |

| 3.2. Infraestrutura | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Estrutura física conforme legislação. | II |  |  |
| 3.2.2. Equipamentos qualificados e em conformidade com técnicas e conjuntos de reagentes (Kits) utilizados. | III |  |  |
| 3.2.3. Calibração de pipetas e termômetros dentro do prazo de validade. | II |  |  |
| 3.2.4. Controle e registro da temperatura do ambiente (22  2ºC - mudança na definição do intervalo deve ser tecnicamente justificada). | II |  |  |

Observações:

| 3.3. Recursos Humanos | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Pessoal qualificado/capacitado. | II |  |  |
| 3.3.2. Supervisão técnica por profissional de nível superior habilitado. | II |  |  |

Observações:

| 3.4. Procedimentos realizados | Nível | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. POP atualizado e disponível. | II |  |  |
| 3.4.1.1. Atividades executadas conforme POP. | III |  |  |
| 3.4.2. Identificação dos tubos primários padronizados com amostras de doadores para a realização dos testes, inclusive dos recebidos de outros serviços. | III |  |  |
| 3.4.3. Amostras de doadores transportadas de forma segura a fim de manter integridade da amostra e segurança do pessoal envolvido. | II |  |  |
| 3.4.4. Realiza/registra tipagem ABO direta a cada doação: uso de reagente anti-A, e anti-B (e Anti-AB, se policlonal). Método:_______________________________________________ | III |  |  |
| 3.4.5. Realiza/registra tipagem ABO reversa a cada doação (suspensão de hemácias A1, B e, opcionalmente A2 e O). Método:________________________________________________ | III |  |  |
| 3.4.6. Realiza/registra a determinação do tipo RhD a cada doação. Método:________________________________________________ | III |  |  |
| 3.4.6.1. Utilizam na rotina os soros para anti-RhD e controle de Rh do mesmo fabricante. Caso resultado do soro controle for positiva considera-se inválida a tipagem RhD*. Método:________________________________________________ * No caso de utilização de reagente anti-D produzido em meio salino, sem interferentes proteicos, não é obrigatório o uso de soro controle (verificar instruções do fabricante). | III |  |  |
| 3.4.6.2. Realiza/registra pesquisa de D fraco. Método: _________________________________________________________ | III |  |  |
| 3.4.7. Realiza/registra procedimento de resolução de discrepâncias ABO e/ou Rh(D) | III |  |  |
| 3.4.8. Realiza/registra Pesquisa de Anticorpos Antieritrocitários Irregulares (PAI) a cada doação. Método: ___________________________________________ | III |  |  |
| 3.4.8.1. Realiza/registra Identificação de Anticorpos Irregulares (IAI). Método:__________________________________________ | INF |  |  |
| 3.4.9. Realiza/registra pesquisa de hemoglobina S na primeira doação, de acordo com a legislação vigente. | III |  |  |
| 3.4.10. Protocolos e registros dos ensaios (dados brutos, resultados, interpretações) realizados contendo identificação dos testes, nome do fabricante do reagente/kit, número do lote, prazo de validade e identificação do responsável pela execução do(s) ensaio(s). | III |  |  |
| 3.4.11. Ensaios realizados rigorosamente de acordo com instrução do fabricante do reagente/kit. | III |  |  |
| 3.4.12. Insumos utilizados registrados e/ou autorizados pela ANVISA, dentro do prazo de validade e armazenados de acordo com a especificação do fabricante. | III |  |  |
| 3.4.13. Reagentes aliquotados ou manipulados segundo determinação do fabricante com rótulo de identificação, data do preparo, data de validade e profissional responsável pelo procedimento, devidamente validado e registrado. | II |  |  |
| 3.4.14. Utiliza reagente produzido na unidade e/ou pelo hemocentro coordenador mediante autorização da ANVISA. | III |  |  |
| 3.4.15. Armazenamento de reagentes e amostras em áreas específicas e identificadas, podendo ser em compartimentos diferentes no mesmo equipamento refrigerador. | II |  |  |
| 3.4.15.1 Sistema ordenado, de acordo com o prazo de validade, para o acondicionamento dos reagentes em uso. | II |  |  |
| 3.4.16. Controle de qualidade lote a lote e por remessa dos reagentes utilizados, antes do uso, a fim de comprovar se os mesmos estão dentro do padrão estabelecido pelo fabricante e que não foram alterados durante o transporte, verificando-se pelo menos: aspecto visual dos reagentes, identificação dos reagentes, integridade da embalagem, instruções de uso do fabricante (bula), critérios de acondicionamento e transporte, validade do lote e realização de testes laboratoriais de controle de qualidade de reagentes. | III |  |  |
| 3.4.17. Realiza/registra CQI – Controle de Qualidade Interno. | III |  |  |
| 3.4.17.1. Caso o próprio serviço prepare as amostras utilizadas no CQI, esta é caracterizada e produzida mediante processo validado de acordo com o definido pelo Ministério da Saúde. | III |  |  |
| 3.4.17.2. Procedimentos escritos com definição do mecanismo de monitoramento sistemático e especificações dos critérios de aceitação. | II |  |  |
| 3.4.17.3. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades nos resultados do CQI. | III |  |  |
| 3.4.18. Participa de AEQ – Avaliação Externa da Qualidade. Programa: _____________________________________________ | II |  |  |
| 3.4.18.1. O teste da amostra do painel de controle de qualidade externo é realizado nas mesmas condições e procedimentos adotados na rotina laboratorial. | II |  |  |
| 3.4.18.2. Adota/registra medidas corretivas quando identificadas não conformidades. | III |  |  |
| 3.4.19. Resultados dos testes imuno-hematológicos interfaceados ao sistema informatizado do serviço. | INF |  |  |
| 3.4.19.1. Na ausência do interfaceamento, ou outra forma eletrônica devidamente validada, os resultados são conferidos por mais de uma pessoa para liberação. | III |  |  |
| 3.4.20. Procedimentos estabelecidos e escritos para o manejo dos resíduos produzidos. | III |  |  |

Observações: