Local: Sala 9 do Prédio 56 no IPT, São Paulo

Início: 9 horas 				Término: 17 horas

Presentes:

|  | Membro com presença confirmada | Instituição |
| --- | --- | --- |
|  | Paulo Roberto da Fonseca Santos | INMETRO |
|  | Slavolhub Garcia Petkovic | INMETRO |
|  | Anselmo F Castro | INMETRO |
|  | Júlio Brionizio | INMETRO |
|  | Renato Nunes Teixeira | INMETRO |
|  | Manuel Antônio Pires Castanho | IPT |
|  | Robson Santos | NAKA |
|  | Rudinei de Brito Maciel | ECIL |
|  | Francisco Maia | REMESP |
|  | Edson Stavale | SETTING |
|  | Jerri Bernardes de Souza | IOPE |
|  | Renan R. Barros | IOPE |
|  | Ney Apinhaense | CONTEMP |
|  | Otimar Ferreira Diana | ARCELOR-CST |
|  | Dair de Oliveira | ARCELOR-CST |
|  | Ricardo Yanez Nogueira | INCQS-FIOCRUZ |
|  | Susan Tognato Cabral Teves | HERAEUS-Sensor Technology |
|  | Vagner Queiroz | HERAEUS-Sensor Technology |
|  | Amilton dos Reis | USIMINAS |
|  | Paulo Sergio Sinckevicius | CONSISTEC |
|  | Pery Rocha Filho | INCOTERM |
|  | Luis Bombonatti | HERAEUS-Sensor Technology |
|  | Lúcia Moreira | HELP-Temperatura |
|  | Jorge Luis Rosado Rodríguez | Emerson Process Management – Brazil |
|  | Alberto de Paula Silva | INPE - CPTEC |
|  | Flávio Henrique D’Agostinho | EQUIPE – Termopares |
|  | Guilherme F. Vieira | CTA/IFI/CMA |
|  | Moacyr Canaves Jr | CTA/IFI/CMA |
|  | Douglas D. S. Camargo | MECQ |
|  | Rodoval Raimundo Filho | VISOMES |
|  | José Eustáquio da Silva | CETEC |
|  | Wilton de Lima | ESCALA Produtos e Serviços de Calibração |
|  | Jefferson Krug | Labelo |
|  | Ivan Carlos de Almeida - | Calibratec |
|  | Felippe Penha Sanaiote | Calibratec |

Ausências Justificadas

|  | Membro com presença confirmada | Instituição |
| --- | --- | --- |
|  | Denise Camarano | CDTN |
|  | Hamilton Davidson Vieira | INMETRO |
|  | Walter Ribeiro | SALCAS |
|  | José Luiz Marquezan | CIENTEC |

Ausências não justificadas

|  | Membro com presença confirmada | Instituição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solange Casagrande | IOPE |
| 2 | Neville Marcelo B. Fusco | CEIME (Saiu da CEIME para fazer o mestrado na UFSC) |

A reunião teve início às 9 horas com a apresentação de uma pauta na qual constavam os seguintes assuntos:

- Apresentação pelo representante da Dicla na CT-11 dos desdobramentos necessários aos laboratórios face a mudança na lista de serviço da NIT Dicla 012 como a divisão do serviço 2138 em três (3) serviços distintos conforme os fios dos termopares.

Apresentação pelo representante da Dicla na CT-11 da posição da Cgcre sobre o serviço de calibração de estufa ficar como calibração ou passar para ensaio e suas consequências, os desdobramentos necessários aos laboratórios face a mudança na lista de serviço da NIT Dicla 012, etc.

- Apresentação por um dos membros da Subcomissão, SCT formada por: Edson (Setting), Flavio (Equipe), Douglas (MEC-Q) e Rudinei (Ecil) do documento com orientações para realização da calibração de transmissores de temperatura. Se for possível a aprovação do documento verificar a proposta dos serviços a serem incluídos na NIT Dicla 012 como proposto na reunião de 11/1/2206

- Fechamento das instruções para os laboratórios participantes da Comparação Interlaboratorial com Termopar K entre –40°C e 300°C

- Apresentação do rascunho da revisão do DOQ-Cgcre-009, Orientações para credenciamento de laboratórios na área de temperatura e umidade

Foram acrescentados pelo Garcia os seguintes assuntos:

- Calibração de um termopar tipo B pelo  método de fusão do fio de ouro e do fio de paládio.

- Discussão sobre o relatório da comparação do termopar tipo K. Alguns participantes poderão comentar os resultados da repetição da calibração na faixa de 0°C a 300°C (Ecil e Mec-Q). Receber artefatos e resultados dos laboratórios Consistec, Contemp, Visomes etc, no caso das medições já estarem concluídas.

Iniciando a reunião a palavra foi passada ao Anselmo da Dicla para apresentar o item 1 da pauta, referente a atualização da NIT Dicla 012. Foi feita uma apresentação em Power Point. Durante a explanação foi apresentada um slide com o serviços referentes ao Grupo de Serviço 6.11 da NIT-Dicla-012. O serviço de termopar código 2138 foi substituído por três serviços com códigos 2475, 2476 e 2477. Nesta lista também foram incluídos os serviços de calibração de transmissor de temperatura com os códigos 2478 e 2479, conforme a figura 1 a seguir.

Durante a discussão que se seguiu chegou-se ao consenso que:

- Os laboratórios acreditados pela Dicla para o serviço 2138 Termopar, listados a seguir: CERTI, CIENTEC/ML/CACHOEIRA, CONSISTEC, CONTEMP, CST/IDE, ECIL, IOPE, IPT/CMF, K&L SC, LABOMI, MEC-Q/ML/BA, NAKA, PRESERTEC, PRESYS, PUC-LABELO, PUC/ITUC, RCQ, SALCAS, USIMINAS-IHI, VISOMES deverão trabalhar na mudança dos serviços. É preciso que os laboratórios preparem sua nova lista com a MCM para os serviços de calibração de termopar e enviem para a Dicla para aprovação pelo avaliador técnico;

- O prazo para o laboratório enviar o documento e 31/10/2007;

- O prazo final para que todos os laboratórios se adequem a mudança do serviço 2138 foi 31/12/2007.

Figura 1: Slide 3 apresentado pelo Anselmo

Sobre a inclusão do serviço de calibração de transmissor de temperatura, o Anselmo apresentou um slide apresentado na figura 2 a seguir com a proposta de como ficaria a lista da NIT-Dicla-012.

Figura 2: Slide 5 apresentado pelo Anselmo

O documento referente a calibração de transmissores de temperatura foi abordado mais adiante na reunião.

Na seqüência o Anselmo falou sobre a situação do serviço de calibração de estufa na comunidade européia. Através de consulta foi verificado que, embora existam organismos de acreditação que tratam o estudo da estabilidade e homogeneidade de meios térmicos como ensaios, o DKD da Alemanha e o UKAS do Reino Unido, tratam estes serviços como calibração. Assim, a classificação adotada pela Dicla poderia ser mantida sem problemas, salvo se algum laboratório requisitar a acreditação para um ensaio específico, isto é, segundo uma norma.

A seguir apresentamos uma tabela que ilustra o levantamento feito.

Tabela com classificação do estudo de estabilidade e homogeneidade de meios térmicos por organismos de acreditação europeus

| CALIBRAÇÂO | ENSAIO |
| --- | --- |
| UKAS (Reino Unido) | DKD (Alemanha); | ENAC (Espanha) |
| Block ‘calibrators’ | Temperatur-Blockkalibratoren |  |
| Liquid Baths | Präzisionsbäder | Baños termostáticos |
| Temperature controlled chambers | Temperatur- und -Klimaprüfschränke an definierten Punkten im leeren Nutzraum | Cámaras climáticas, estufas |
| autoclaves |  |  |
| Furnaces, ovens |  | Hornos |
| Environmental Cabinets |  | Incubadores |
|  |  | Arcones congeladores |

O Anselmo explicou que uma mudança do serviço de calibração de estufa para ensaio de estufa, implicaria em que os laboratórios já acreditados teriam de pedir uma nova acreditação junto a RBLE, com os custos pertinentes.

Após a discussão do assunto foi consenso que o serviço do estudo da estabilidade e homogeneidade da temperatura da estufa continuará a ser tratado como “Calibração de estufa”.

Passou-se então ao segundo ponto da pauta: Apresentação do Documento Orientativo sobre Calibração de Transmissor de Temperatura.

A palavra foi passada para os membros da SCT e foi trazido para a reunião a última versão do documento. Esta versão foi exibida na tela e os presentes passaram a discutir o seu conteúdo propondo alterações que, um vez aceitas, foram incorporadas ao documento.

Foi acordado que o rascunho do documento será enviado a todos os membros da CT-11 para avaliação e envio de sugestões. O prazo para envio de sugestões é 30 de maio de 2007, ficando implícito que se não houver sugestões o documento será considerado aprovado por todos.

Não foi discutida qualquer outra proposta de serviços a ser incluída na NIT-DICLA –012.

Jorge Rosado e Rudnei assumiram a tarefa de preparar um documento sobre a calibração de transmissores de temperatura com sensor.

Foi discutido a inclusão ou não, na lista de serviços de calibração, do serviço de calibração de meios térmicos (fornos, banhos termostáticos, câmara climáticas). Este serviço compreende a avaliação da estabilidade e homogeneidade da temperatura. Foi aprovada a inclusão com a ressalva do Paulo de que a calibração destes instrumentos não significa que eles poderão ser aceitos como padrão para a calibração de outros instrumentos, conforme estabelecido no DOQ-Cgcre-009 – Orientação para a acreditação de laboratórios na área de temperatura e umidade.

A seguir, passou-se ao ponto seguinte da pauta, a comparação de termopar tipo K entre –40°C e 300°C. Foram determinadas as seguintes diretrizes:

- Os pontos de calibração: –40°C, 0°C,50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C,  300°C, 50°C e 0°C. Os pontos 0 e 50 foram colocados para serem repetidos no final da calibração. É importante seguir a ordem estabelecida;

- Os laboratórios não precisam devolver o artefato que receberem. Porém é interessante manter o instrumento para dirimir dúvidas que possam surgir antes do término da comparação;

- Os laboratórios têm até o dia 30 de maio de 2007 para enviar os resultados das medições;

- Os laboratórios deverão realizar as medições em valores de temperatura que não podem se afastar do ponto de calibração em mais de 1°C;

- O certificado de calibração de cada laboratório participante deverá conter:

- os valores das fem e das temperatura medida em cada ponto de calibração.

- o valor da fem ajustada para o valor da temperatura do ponto de calibração definido no primeiro quesito;

- a profundidade de imersão em cada ponto de calibração

- Os termopares foram fabricados sem junta de referência. Cada laboratório deve preparar a junção de referência de modo que ela possa ser acondicionada em um tubo de vidro ou de metal com diâmetro externo máximo de 1cm e comprimento mínimo de 20 cm para inserção no banho de gelo ou junta fria eletrônica;

- Caso um laboratório não possa realizar um ponto qualquer ele não deve substituir este ponto por outro de temperatura diferente;

- Respeitada a identidade dos laboratórios, os participantes concordam com sua adesão a comparação na divulgação dos resultados pelo Inmetro em relatórios ou artigos.

Na reunião foram entregues 24 termopares de isolação mineral cada um com 500 mm de comprimento, 3 mm de diâmetro da bainha metálica. Os termopares foram feitos com um pote de resina e cabo de extensão com 1000 mm de comprimento.

Tabela com a lista de laboratórios participantes

|  | CIENTEC pelo Jeferson | 13 | SALCAS pelo Jerry da Salcas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONSISTEC | 14 | SETTING |
|  | CONTEMP | 15 | USIMINAS |
|  | CST-ARCELOR | 16 | VISOMES |
|  | ECIL | 17 | NAKA |
|  | HERAEUS | 18 | CTA/IFI/CMA/ pelo Alberto do Inpe |
|  | IOPE | 19 | ESCALA PROD. E SERV. DE CALIBRAÇÃO |
|  | IPT | 20 | EQUIPE – EQUIP. DE AUT. E CONTROLE LTDA |
|  | LABELO | 21 | CETEC |
|  | LABOMI pelo Eustaquio | 22 | PRESYS pelo Manuel do IPT |
|  | MEC-Q Bahia | 23 | MECq Santo André |
|  | PRESERTEC pelo Wilton | 24 | INPE |

Três laboratórios, ausentes na reunião, foram contatados por e-mail e/ou telefone para participar da comparação:

IFM (contato: Adilson e Nilson Tutumi),

PUC-RJ (contato: Prof. Alcir de Faro Orlando), e

RCQ (contato: Cosme Fernandes Aguiar).

Este laboratórios deverão retirar o artefato no Inmetro em Xerém, contato: Slavolhub Garcia Petkovic.

Na discussão do quinto item da pauta, sobre a comparação da calibração de termopar tipo B pelo método da fusão de fio de ouro e de paládio respectivamente, foram acordados os seguintes pontos:

- O Manuel irá contatar o senhor Ricardo da Umicore sobre o empréstimo dos fios para a realização da comparação. Estes fios deverão ser devolvidos ao final da utilização por cada laboratório ao Manuel do IPT para devolução à Umicore;

- Pretende-se que sejam realizadas três determinações com cada tipo de fio. O fio de ouro seria usado para a calibração do termopar tipo S (1064,18°C) e o fio de paládio para a calibração do termopar tipo B (1554°C).

- Pretende-se conseguir com a Umicore um termopar S e um termopar B fios de 0,5 mm de diâmetro e com 2 metros de comprimento;

- Participarão desta comparação os seguintes laboratórios: Inmetro, Usiminas, CST, IPT, Umicore, Consistec, Visomes e Cetec.

Às 17 horas, não havendo mais tempo para abordar os tópicos 4 e 6 da pauta a reunião foi encerrada.